## Slide 1
Ⅱ-17 IABP（大動脈内バルーンポンプ）

## Slide 2
・補助循環装置としてICU・
CCU，手術室，心臓カテー
テル室などで，急性心筋梗
塞，狭心症，開心術後の低
心拍出量症候群などの患者
に使用する
・心電図の乱れ，不整脈の発生，
ペースメーカ使用などによるト
リガー不良に注意する
・バルーンカテーテルの折れやカ
テーテル内への血液の浸入がな
いか確認する
・カテーテル挿入側で下肢虚血を
起こすことがある
▶目的
▶気をつけること
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 3
IABPの原理と効果
原理
・先端に細長いバルーンがついた
IABP用バルーンカテーテルを胸
部下行大動脈に留置し，心拡張
期にバルーンを膨張（inﬂate），
心収縮期にバルーンを収縮
（deﬂate）させる
・大動脈圧波形（または橈骨動脈
圧波形）において，拡張期圧の
著明な上昇がみられ，通常は収
縮期圧と拡張期圧の高さが逆転
する
２つの効果
・急速なバルーン収縮により拡張期末圧が低下し，次の心周期の収縮期圧が低下する。このことに
よって，心仕事量は減少し，心筋酸素消費量が減少する
・バルーン膨張により拡張期圧が上昇すると，冠動脈血流量は増加し，心筋酸素供給量が増加する
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 4
IABPの構成
全体
・IABPは，装置本体のモニタ部分で
得られたトリガ（同期）信号（通
常は心電図R 波）をトリガ回路部
分で検知し，これを基に駆動ポン
プをコントロールして，ガス回路
につながるバルーンを膨張・収縮
させる
モニタ部分
・心電図や動脈圧波形のモニタリン
グのほか，バルーン内圧波形やア
ラームメッセージなどを表示する
駆動部分
・駆動ポンプはモニタ部分の膨張・
収縮のタイミングの指示に従って
作動する
・ガス回路は駆動ポンプで発生させ
た圧力をバルーンカテーテルに伝
えるガスの通路で，軽くて応答性
のよいヘリウムガスが使用される
バルーンカテーテル
・カテーテルの先に細長いバルーンが付いたもので，大腿動脈から経皮
的に挿入される
・通常はダブルルーメン（二重内腔） になっていて，1つはバルーンを
膨張・収縮させるためのガスの通路，もう1つは大動脈圧のモニタリ
ング用のラインになっている
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 5
トリガ信号に適した心電図波形
心電図の誘導の選択
・正確なポンピングのために，最も大きく確実なR
波を得ることができる誘導を選択する
・トリガ信号に適した波形がなかなか得られない
場合，正規の誘導にはこだわらず，より適切な
波形が得られるよう努力する
トリガ信号の選択
・IABPのトリガ信号として，通常は心電図のR波
を利用するが，ペースメーカパルストリガモー
ドなども選択できる
・確実なトリガが可能な，最適のモードを選択す
る
・電気メス使用時など心電図が利用できない場合
には，動脈圧トリガモードにする
トリガ信号の選択
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 6
心電図によるタイミング選択
・心電図のT波の頂点に膨張，QRSの直前に収縮のタイミングを設定する
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 7
動脈圧波形によるタイミング選択
・バルーンカテーテルが挿入され，ポンピングが開始されたら，動脈圧波形を観察しながら，
最終的なタイミング調整を行う
・このとき，1：2のモード（2心拍に1回の補助をする）にして，IABPの効果を確認しながら
タイミングの調整を行う
・タイミングの設定が完了したら，1：1のモードに戻して，本格的にポンピングを開始する
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 8
不適切なタイミング選択
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 9
トラブル対応➊
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 10
トラブル対応❷
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 11
トラブル対応❸
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 12
トラブル対応➍
🄫医学書院2021 無断複製禁止