## Slide 1
Ⅱ-13 輸液ポンプ

## Slide 2
・微量な薬剤を定常性を維持
しながら一定時間投与する
ときに使用する
・輸液開始前に流量表示なの
か，予定量表示なのか確認
する
・長時間使用する場合は，
チューブの状態（変形な
ど）に注意する
▶目的
▶気をつけること
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 3: 輸液ポンプー容積制御方式（流量制御型）
・専用の輸液セットを用いて，時間
あたりの輸液量を制御する方式
・定常性に優れ，正確な輸液量の持
続投与ができる
・チューブの劣化などは誤差要因と
なるため，注意する
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 4: 輸液ポンプー滴下制御方式（滴下制御型）
・滴下数を数えて流量を制御する方式
・ドリップチャンバに滴下センサを取
り付け，滴下数を検出して流量をコ
ントロールする
・滴下する薬液の粘度や注入速度，ド
リップチャンバーの傾きの変化によ
り1滴の量が変化すると，流量誤差
が生じるため注意が必要
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 5: 輸液ポンプの構造
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 6: 滴下センサの位置
・滴下センサをドリップチャンバに正しくセットする
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 7: チューブの劣化
・同一チューブを長時間
使用すると，チューブ
の変形により輸液量が
変化する可能性がある
・取扱説明書に記載され
ている時期を超えない
範囲で使用する
長時間使用し，
変形したチューブ
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 8: トラブル対応❶
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 9: トラブル対応❷
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 10: トラブル対応❸
🄫医学書院2021 無断複製禁止