## Slide 1
Ⅱ-2 心電図モニタ

## Slide 2
▶目的
・長時間にわたって心電図を監
視（モニタリング）する
・異常が発生したらすぐにアラ
ームで知らせる
▶気をつけること
・常にアラーム発生に注目する
・誤アラームを防ぐために質の
よい心電図信号を得る
・患者に合わせた適切なアラー
ム設定を行う
・モニタ開始時のR波とV波の識
別を確認する
・心電図テレメータの場合は電
波の問題に注意する
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 3: 有線式ベッドサイドモニタにおける 心電図モニタリング
・手術室ではベッドサイドモニタが単独で
使用されることが多いが，ICU・CCUの
場合は，通常，患者ごとのベッドサイド
モニタとそれらをまとめて観察できるセ
ントラルモニタで構成されている
・ベッドサイドモニタで得られた各種生体
情報パラメータ（心電図，血圧，呼吸，
体温， SpO2，心拍出量など）はベッド
サイドモニタ内部に記憶されると同時に,
スタッフステーションなどに設置されて
いるセントラルモニタで集中監視される
🄫医学書院2021 無断複製禁止
ICU・CCUの患者情報モニタリングシステム

## Slide 4
有線式心電図モニタにおける誘導切り替え
ベッドサイドモニタにおける有線式の心電図モニタリングでは，通常，電極コード3本
（赤，黄，緑）で，第Ⅰ誘導では赤（－），黄（＋），緑（N），第II誘導では赤（－），黄 （N），緑（＋），第III誘導では赤（N），黄（－），緑（＋）であり，誘導が替わるごとに胸部に貼られた電極の役割が替わる
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 5: 心電図テレメータ
・心電図テレメータは患者に装着する送信機と，ベッドサイドか
ら離れたスタッフスステーションに設置されるセントラルモニ
タ（受信機モニタ）とで構成される
・送信機は心電図などの生体信号を電波に乗せて，空中に放射す
る役目をする
・セントラルモニタはその電波を受け取って心電図波形をモニタ
画面に表示するとともに，アラームの発生やデータの記憶など
の役目をする
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 6
心電図テレメータの電極位置と役割
・心電図テレメータの送信機の電極コード
も多くは3本であるが，通常は有線式の心
電図モニタのように誘導切り替え機能は
なく，赤（－），黄（＋），黒（N），も
しくは赤（－），緑（＋），黄（N）と，
各電極の役割は固定されている
・通常，ニュートラル（N）電極は送信アン
テナ（ANT）を兼用している
・呼吸モニタ付きの心電図テレメータでは，
3つの心電図モニタ用電極のうち，胸郭を
挟む2つの電極間のインピーダンスが，呼
気（小）と吸気（大）で変化する呼吸波
形から，呼吸数と無呼吸をモニタリング
している
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 7
送信機のチャネル番号表示とゾーンを示す色ラベル
フロアごとのテレメータ管理
・心電図テレメータの各送信機は，「チャネル番号」と呼ばれる4桁の数字
で識別される
・同一病院内では，混信や電波障害防止
のため，同じチャネルの送信機を使用
することはできない
・また，チャネルは違っていても，送信
機どうしの電波の組み合せの相性が悪
いと電波障害を起こすことがある
・そこで，相性のよいチャネルを同じグ
ループに，相性の悪いチャネルを別々
のグループに振り分けている
・このグループのことをゾーンと呼んで，
10のゾーンを10色に色分けしている
・通常は，同一フロアでは同じゾーン（同じ色ラベル）のテレメータ送信機を
使用する
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 8
高電位T波によるダブルカウント
アラームの設定と誤アラーム対策：心拍数アラーム
・最も基本的なアラーム設定は心拍数アラー
ムの設定である
・最初から患者の心拍数がアラームの上限値
もしくは下限値からはずれているとアラー
ムは鳴り続ける
・患者ごとにきちんと再設定する（モニタ開
始時の患者の心拍数をもとにアラームの上
限値ならびに下限値を自動的に適切な値に
設定できる機能をもつ機種もある）
・大きなP波や尖った形のT波も心拍とカウン
トして，心拍数が2倍に表示されてしまう
ダブルカウントの状態になることがある
・誘導を替えたり電極装着箇所を替えてみる
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 9
正常R波（N）と心室性期外収縮波（V）の識別
アラームの設定と誤アラーム対策：不整脈アラーム
・最も大切なことは，モニタ開始時の正常R
波（N）と心室性期外収縮波（V）の識別で
ある
・識別が不十分な場合は，まずモニタ自身の
もつ学習機能を利用し，それでも解決しな
い場合は誘導の変更や電極の装着箇所を替
えることが必要である
・また，V波を誤認識する原因が患者の体動な
どによる波形の乱れ（アーチファクト）の
場合は，皮膚の前処理など電極の接触抵抗
を下げることが有効策となる
・何をモニタしたいのかという目的意識を
もって，それに合ったアラーム設定をすべ
きである
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 10: 心電図モニタの雑音障害
（１）交流雑音（ハム） の原因
  ・有線式心電図モニタ自身や一緒に使
  用しているME機器が接地されていない
  ・患者に電気毛布を掛けている
  ・電極コードが患者の近い位置にある
  ・電極面の接触不良がある
  ・誘導コードの断線がある
（２）呼吸性変動の原因
  ・呼吸による胸郭の動きが大きい
  ・電極の装着状態が不良である
（３）筋電図混入の原因
  ・心理的もしくは生理的な要因で緊張して
  いる
ハム混入
呼吸性変動
筋電図混入
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 11: トラブル対応➊
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 12: トラブル対応❷
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 13: トラブル対応❸
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 14: トラブル対応➍
🄫医学書院2021 無断複製禁止