## Slide 1
Ⅱ-40 電気メス

## Slide 2
・十分な大きさの対極板を適
切な部位に的確に貼る
・意図しない熱傷事故や，引
火による火災事故の予防に
努める
・心臓ペースメーカ植込み患
者への使用前に，設定変更
などの対応を依頼する
▶目的
▶気をつけること
・身体に高周波電気を流して
高熱を発生させることで，
組織の切開や出血の凝固，
止血などを行う
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 3: 電気メスのメカニズム
・メス先電極から高周波電流を身体へ
流すと高熱が発生する。この熱を利
用して組織の切開や出血の凝固，止
血などを行う
電気メスの仕組み
・電流の経路
本体 → メス先電極 → 患者 → 対極板 → 本体
・人体が感じにくい高周波電流を使用
しているため，感電することはない
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 4: 電気メスの構成
電気メスの作用方式と原理
〔電気メス本体〕
・高周波電流を発生する部分。出力
の大きさや作用方式（切開，凝固，
混合など）を設定する
〔メス先電極〕
・電流を身体に流し込む部分。非常に
小さい一点に電流が集中するため，
流れ込む部分に高熱が発生する
〔対極板〕
・メス先電極から流入した高周波電流を
安全に回収し，本体へ戻す部分
・広い面積で電流を受けるので高熱は発
生しない
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 5: 電気メスの取り扱い手順と注意点
➊対極板を患者に装着し，本体と接続する
❷術野から下ろされたメス先電極を本体と接続する
  注意！ メス先電極のコードを小さく巻いた状態で使用すると電気抵抗が上がり，対極板以外の部分に電流が流れやすくなる
❸術者の指示で，作用方式（切開，凝固，混合など）と出力の
大きさを設定する
  注意！ 出力が弱いと感じる場合は，むやみに出力の大きさを上げず，メス先の汚れを取り除く。対極板が適切に装着されているか確認することも重要
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 6: 対極板の正しい装着方法
・対極板の不適切な使用は熱傷の原因になるため，以下の点に注
意して正しく装着すること
・長辺が術野に向くように貼る
・使用期限を過ぎた対極板は使用しない
・十分な装着面積があり，凹凸の少ない部位に貼る
・血行のよい筋肉質の部位で，圧迫を受けない部位に貼る
・体毛が濃い場合は剃毛してから貼る
対極板装着部位の例
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 7: 熱傷の原因と対策
・対極板が十分な面積で
患者と接触していない
と，高周波電流の集中
により，熱傷を起こす
危険がある
・対極板による熱傷の
原因と対策の例
  ・対極板のはがれ
  → 術前にしっかりと
  固定する
  ・対極板の乾き
  → 使用期限を確認する
  ・対極板のサイズが小さい
  → 患者に適したサイズ
  を使用する
対極板装着部での熱傷の原因と対策
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 8: 熱傷の原因と対策
対極板装着部での熱傷の原因と対策
・メス先電極からの電流が対極板以外のところを流れると，熱傷を起こす
危険がある
→術前に身体が接触する部位にガーゼやタオルを挿入することで，身体
同士の接触を防ぐ
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 9: 電気メスによる雑音障害
・電気メスの高周波電流は雑音障害を引き起こすことがある
・雑音障害によるトラブルと対策の例
  ・患者モニタへのノイズ混入
  →モニタのフィルタ機能を使用する
  ・内視鏡モニタへのノイズ混入
  →内視鏡のカメラケーブルと電気メスのケーブルを離して使用する
  ・心臓ペースメーカの誤作動
  →臨床工学技士へ対応を依頼し，一時的に設定を変える
🄫医学書院2021 無断複製禁止